Datum: 11.4.2024

Oznaka: EP 2/24

**Povabilo k oddaji ponudbe**

Vabimo vas k oddaji ponudbe za predmet:

DOBAVA IN MONTAŽA OPERACIJSKE MIZE

Naročnik SB Jesenice poziva zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe za dobavo in montažo operacijske mize za OP oddelek v SB Jesenice

Lastni ponudbeni predračun s priloženim katalogom pošlje na e-mail naslov: [nabava.sbj@sb-je.si](mailto:nabava.sbj@sb-je.si) do srede, **17.4.2024 do 12.00 ure.**

Ponudnik mora pri podaji ponudbe upoštevati naslednjo kvaliteto za dobavo in montažo operacijske mize:

Tehnične zahteve

Mobilna operacijska miza za splošno kirurgijo, modularno strukturiran elektrohidravlični pogon, brez krmilnih enot, brez zgornje hrbtne plošče, brez plošče za noge, brez naslona za glavo, z oblazinjenjem SFC (80 mm), brez samodejnega pogona, s stranskimi vodili.

Splošne značilnosti

* Možnost delovanja na baterije in na električno omrežje (glej električne podatke)
* Stabilna osnovna konstrukcija s tritočkovnim položajem, zaklepanje prek krmilnih enot
* 4 dvojna vrtljiva kolesa za enostavno vožnjo in manevriranje
* Podstavek iz robustnega litega jekla, odpornega proti udarcem, zlomom in razkužilom, sivo
* obarvanega s premazom, odpornim proti praskam
* Ohišje stebra in pokrov podstavka iz jekla CrNi
* Ohišje za preklopno ploščo iz prevlečene plastike HIPS (polistiren)
* Nosilne palice za sedežni in hrbtni del, ležišča za plošče za noge, pokrovi sklepov in stranske tirnice iz jekla CrNi
* Delovna plošča mize, razdeljena na 6 delov, naslon za glavo (opcija), zgornja hrbtna plošča (opcija), spodnja hrbtna plošča, sedežna plošča, plošče za noge (opcija), elektrohidravličnim vzdolžnim pomikom
* Simetrični vmesniki za dodatke za NORMALNO in OBRATNO pozicioniranje
* Ginekološki izrez na sedežni plošči in spodnji hrbtni plošči za obrnjeno pozicioniranje
* Celotna mizna plošča je zasnovana brez prečnih nosilcev, kar omogoča rentgensko slikanje med kirurškimi posegi
* Rentgenska plošča za bočno vstavljanje rentgenskih kaset (opcija)

Električni podatki

* + Posebno oblikovane baterije z zmogljivostjo za vsaj 1 teden uporabe v operacijski dvorani
  + Elektronski nadzor ravni napolnjenosti baterije z optičnim indikatorjem in zvočnim signalom
  + Baterije se polnijo iz električnega omrežja 100-240 V AC (nastavljivo), 50-60 Hz, prek napajalnega kabla

Tehnični podatki

* Dolžina operacijske mize s standardno hrbtno ploščo, naslonom za glavo in ploščo za noge 2040 mm
* Dolžina plošče operacijske mize brez dodatkov: 860 mm
* Širina brez stranskih tirnic: 540 mm
* Širina preko stranskih vodil: 590 mm
* Teža: ca. 291 kg
* Elektrohidravlične nastavitve prek ročnega upravljalnika, priključenega na kabel, infrardečega
* ročnega upravljalnika in nadzorne plošče
* Višina brez oblazinjenja: 600-1050 mm
* Trendelenburga / antitrenedelenburga: 25° / 35°
* Stranski nagib levo/desno: 20°/ 20°
* Spodnja hrbtna plošča: +70° / -40°
* Plošča za noge: +80° / -90°
* Vzdolžni (longitudinalni) premik: 310 mm
* Zavorni mehanizem podlage (zaklepanje / odklepanje)

Dodatne tipke na priključenem kablu in infrardečem ročnem upravljalniku

* + Položaj 0 (poravnava mizne plošče)
  + Hitri "pomnilnik" za premik v predhodno shranjen položaj

Možnosti menija na zaslonu kabelskega in infrardečega ročnega upravljalnika

* + Orientacija pacienta NORMALNO / OBRATNO
  + Vnaprej določena postavitev pacienta: Flex / Reflex / Beach Chair / Back Horizontal
  + 10 prosto programirljivih pomnilniških položajev za pozicioniranje pacienta
  + Aktivacija zaklepa operacijske mize ali plošče mize
  + Prikaz obvestil o stanju, kotov nastavitve, opozorilnih sporočil itd.

Največja teža pacienta

Največja skupna obremenitev (bolnik + pribor) 454 kg v NORMALNEM stanju

Največja skupna obremenitev s popolnim vzdolžnim pomikom 250 kg

Zahtevana osnovna oprema

* Ročni upravljalnik,
* Nastavljivo naslonjalo za glavo, z oblazinjenjem SFC in stransko tirnico
* Hrbtna plošča, z oblazinjenjem SFC
* Par plošč za noge z dvojno abdukcijo, z oblazinjenjem SFC

Navedene tehnične zahteve naročnika ni mogoče spreminjati, saj naročnik že poseduje obstoječe dodatke za stranske tirnice in sicer na pokvarjeni OP mizi, kateri morajo biti združljivi in kompatibilni z novo nabavljeno OP mizo. Naročnik se je zaradi uporabnosti dodatkov odločil, da nabavi le OP mizo brez dodatkov, kar lahko zagovarja tudi kot gospodarno nabavo.

Združljivi z novo OP mizo z navedenimi tehničnimi zahtevami so tudi zgornji deli mize (nasloni za glavo, razširitvene plošče, CF plošča, ramenska plošča, plošče za noge).

Ponudnik na ponudbi zapiše, da ponudba upošteva naročnikove zahteve navedene v tem povabilu k oddaji ponudbe.

Rok izvedbe dobave in montaže operacijske mize je **30.5.2024**.

Splošne zahteve:

1. Naročnik bo ponudnike, ki so oddali ponudbo skladno z določilom drugega odstavka 21. člena ZJN-3 pisno obvestil najkasneje v roku 30 dni od oddaje evidenčnega naročila.
2. Ponudnik mora k ponudbi predložiti skladno z določili 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije spodaj priložen obrazec, s katerim izjavlja, kdo so družbeniki gospodarskega subjekta (podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu gospodarskega subjekta, vključno z udeležbo tihih družbenikov).
3. Ponudbene vrednosti vključujejo: vse stroške, davke in morebitne popuste, stroške dela, režijske stroške, morebitne nadure, amortizacijo opreme, stroške dostave, odvoza, menjave blaga, rokovanja in del povezanih z embalažo, in morebitne druge stroške, ki vplivajo na izračun cene.
4. Ponudnik z oddajo ponudbe garantira, da podaja 12 mesečno garancijo na odpravo napak na medicinski opremi, zagotovi enkrat brezplačni preventivni pregled pred zaključitvijo garancijske dobe. Navedeno ponudnik zapiše v svoji ponudbi.
5. Naročnik bo naročil blago s pisno z naročilnico. Naročnik bo v naročilnici opredelil vrste in količine blaga.
6. Izstavljen račun mora vsebovati podatke o naročnikovi številki naročilnice, le ta se izstavi po podpisani dobavnici s strani naročnika.
7. Dobavitelj mora vse račune naročniku pošiljati izključno v elektronski obliki (e-račun), skladno z veljavnim Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike.
8. Ponudnik mora zagotavljati veljavnost ponudbe do 17.07.2024.

Vodja službe za nabavo in javna naročila

Mateja Malovrh, univ.dipl. geog. in prof.

# **Izjava o lastniških deležih**

Skladno z določili 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije spodaj podpisani zakoniti zastopnik gospodarskega subjekta:

- izjavljam, da so družbeniki gospodarskega subjekta (podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu gospodarskega subjekta, vključno z udeležbo tihih družbenikov):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ime in priimek  ali  Firma in sedež pravne osebe | Naslov prebivališča  ali  Davčna in matična številka | Delež lastništva  ali  Delež lastništva gospodarskega subjekta |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

- izjavljam,  da so gospodarski subjekti za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe z gospodarskim subjektom

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Firma in sedež | Davčna in matična številka | Delež lastništva gospodarskega subjekta |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

oziroma v kolikor v zgornji tabeli ni naveden noben gospodarski subjekt izjavljam, da ne obstajajo gospodarski subjekti, ki se skladno z določili zakona, ki ureja gospodarske družbe, štejejo za povezane družbe z gospodarskim subjektom.

|  |  |
| --- | --- |
| Kraj in datum: | Ime in priimek: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | (žig in podpis) |